## Infos
Ableseungenauigkeit
Messgerät | Wert | Einheit
Druckmessgerät | 1 | mmHg
Multimeter [mV] | 0.01 | mV
Multimeter [V] | 0.0021 | V

## P1 Spannung
Multimeter | [8 empty] | Absoluter Fehler verstärkung
Druck [mmHg] | Messung 1 [mV] | Messung 2 [mV] | Messung 3 [mV] | Mittelwerte [mV] | Absoluter Fehler [mV] | Reduzierter Fehler | VCC [V] | Empfindlichkeit [(mV/V)/mmHg] | 1
0 | 3.73 | 3.78 | 3.83 | 3.78 | 0.05 | 0.08723% | 4.314 | 13.2622
80 | 20.01 | 19.84 | 20 | 19.95 | 0.06 | 0.1047% | VCC ADC [V]
160 | 35.7 | 35.71 | 35.88 | 35.7633 | 0.11667 | 0.2035% | 5.203
240 | 51.1 | 51.3 | 51.23 | 51.21 | 0.09 | 0.157%
290 | 61.05 | 60.9 | 61.03 | 60.9933 | 0.056667 | 0.09886%
Arduino
Druck [mmHg] | Messung 1 [mV] | Messung 2 [mV] | Messung 3 [mV] | Mittelwerte [mV] | Absoluter Fehler [mV] | Reduzierter Fehler | VCC [V] | Empfindlichkeit [(mV/V)/mmHg]
0 | 4.4 | 4.82 | 4.45 | 4.5567 | 0.26333 | 0.3924% | 4.314 | 15.469
80 | 23.23 | 23.2 | 23.41 | 23.28 | 0.13 | 0.1937%
160 | 41.9 | 42.18 | 41.9 | 41.9933 | 0.18667 | 0.2782%
240 | 60.13 | 60.27 | 59.78 | 60.06 | 0.21 | 0.313%
290 | 71.22 | 71.5 | 71.15 | 71.29 | 0.21 | 0.313%
Spannungsmessung Arduino
Spannung (Mul.)[mV] | Spannung 1 [mV] | Spannung 2 [mV] | Spannung 3 [mV] | Mittelwerte [mV] | Absoluter Fehler [mV] | Reduzierter Fehler | Abweichung | Mittlere Abweichung
3.78 | 3.68 | 4.01 | 3.96 | 3.8833 | 0.12667 | 0.2206% | 0.10333 | 0.12
19.95 | 19.76 | 19.71 | 19.8 | 19.7567 | 0.043333 | 0.07545% | -0.19333
35.7633 | 35.77 | 35.88 | 35.91 | 35.8533 | 0.056667 | 0.09867% | 0.09
51.21 | 51.3 | 51.5 | 51.46 | 51.42 | 0.08 | 0.1393% | 0.21
60.9933 | 61.11 | 60.82 | 61.04 | 60.99 | 0.12 | 0.209% | -0.0033333
Angepasster Druck Arduino
Druck [mmHg] | Messung 1 [mV] | Messung 2 [mV] | Messung 3 [mV] | Mittelwerte [mV] | Absoluter Fehler [mV] | Reduzierter Fehler | VCC [V] | Empfindlichkeit [(mV/V)/mmHg]
0 | 3.68 | 4.01 | 3.96 | 3.8833 | 0.12667 | 0.2206% | 4.314 | 13.2375
80 | 19.76 | 19.71 | 19.8 | 19.7567 | 0.043333 | 0.07545%
160 | 35.77 | 35.88 | 35.91 | 35.8533 | 0.056667 | 0.09867%
240 | 51.3 | 51.5 | 51.46 | 51.42 | 0.08 | 0.1393%
290 | 61.11 | 60.82 | 61.04 | 60.99 | 0.12 | 0.209%
Druckmessung Arduino
Druck [mmHg] | Druck 1 [mmHg] | Druck 2 [mmHg] | Druck 3 [mmHg] | Mittelwerte [mmHg] | Absoluter Fehler [mmHg] | Reduzierter Fehler | Abweichung | Mittlere Abweichung
0 | -1.33 | -1.41 | -1.37 | -1.37 | 0.04 | 0.01372% | -1.37 | 0.63467
80 | 80.5 | 80.87 | 80.13 | 80.5 | 0.37 | 0.127% | 0.13
160 | 161.2 | 161.3 | 160.78 | 161.0933 | 0.20667 | 0.07091% | 1.0933
240 | 241.18 | 239.95 | 238.2 | 239.7767 | 1.4033 | 0.4815% | -0.22333
290 | 290.03 | 290 | 288.9 | 289.6433 | 0.38667 | 0.1327% | -0.35667

## P2 Spannung
Multimeter | [8 empty] | Absoluter Fehler verstärkung
Druck [mmHg] | Messung 1 [mV] | Messung 2 [mV] | Messung 3 [mV] | Mittelwerte [mV] | Absoluter Fehler [mV] | Reduzierter Fehler | VCC [V] | Empfindlichkeit [(mV/V)/mmHg] | 1
0 | 5.04 | 5.12 | 5.06 | 5.0733 | 0.046667 | 0.07955% | 4.341 | 13.4907
80 | 21.57 | 21.51 | 21.55 | 21.5433 | 0.026667 | 0.04546% | VCC ADC [V]
160 | 37.46 | 37.72 | 37.6 | 37.5933 | 0.12667 | 0.2159% | 5.203
240 | 53.6 | 53.55 | 53.65 | 53.6 | 0.05 | 0.08524%
290 | 63.61 | 63.6 | 63.7 | 63.6367 | 0.063333 | 0.108%
Arduino
Druck [mmHg] | Messung 1 [mV] | Messung 2 [mV] | Messung 3 [mV] | Mittelwerte [mV] | Absoluter Fehler [mV] | Reduzierter Fehler | VCC [V] | Empfindlichkeit [(mV/V)/mmHg]
0 | 5.88 | 5.93 | 6.15 | 5.9867 | 0.16333 | 0.2409% | 4.341 | 15.5463
80 | 25.12 | 24.9 | 25.07 | 25.03 | 0.09 | 0.1327%
160 | 43.7 | 44.03 | 43.69 | 43.8067 | 0.22333 | 0.3294%
240 | 62.43 | 62.09 | 62.14 | 62.22 | 0.21 | 0.3097%
290 | 73.46 | 73.68 | 73.28 | 73.4733 | 0.20667 | 0.3048%
Spannungsmessung Arduino
Spannung (Mul.)[mV] | Spannung 1 [mV] | Spannung 2 [mV] | Spannung 3 [mV] | Mittelwerte [mV] | Absoluter Fehler [mV] | Reduzierter Fehler | Abweichung | Mittlere Abweichung
5.0733 | 4.92 | 5.31 | 4.99 | 5.0733 | 0.23667 | 0.4019% | 0 | 0.13067
21.5433 | 21.11 | 21.35 | 21.45 | 21.3033 | 0.14667 | 0.06061% | -0.24
37.5933 | 37.9 | 37.85 | 37.9 | 37.8833 | 0.016667 | 0.03251% | 0.29
53.6 | 53.56 | 53.72 | 53.84 | 53.7067 | 0.13333 | 0.2601% | 0.10667
63.6367 | 63.69 | 63.37 | 63.8 | 63.62 | 0.18 | 0.3511% | -0.016667
Angepasster Druck Arduino
Druck [mmHg] | Messung 1 [mV] | Messung 2 [mV] | Messung 3 [mV] | Mittelwerte [mV] | Absoluter Fehler [mV] | Reduzierter Fehler | VCC [V] | Empfindlichkeit [(mV/V)/mmHg]
0 | 4.92 | 5.31 | 4.99 | 5.0733 | 0.23667 | 0.4019% | 4.341 | 13.4869
80 | 21.11 | 21.35 | 21.45 | 21.3033 | 0.14667 | 0.2491%
160 | 37.9 | 37.85 | 37.9 | 37.8833 | 0.016667 | 0.02831%
240 | 53.56 | 53.72 | 53.84 | 53.7067 | 0.13333 | 0.2264%
290 | 63.69 | 63.37 | 63.8 | 63.62 | 0.18 | 0.3057%
Druckmessung Arduino
Druck [mmHg] | Druck 1 [mmHg] | Druck 2 [mmHg] | Druck 3 [mmHg] | Mittelwerte [mmHg] | Absoluter Fehler [mmHg] | Reduzierter Fehler | Abweichung | Mittlere Abweichung
0 | -1.03 | -1.28 | -1.09 | -1.1333 | 0.10333 | 0.03539% | -1.1333 | 0.61
80 | 80.45 | 80.29 | 80.25 | 80.33 | 0.12 | 0.0411% | 0.33
160 | 160.6 | 161.93 | 161.09 | 161.2067 | 0.72333 | 0.2477% | 1.2067
240 | 239.43 | 240.65 | 240.7 | 240.26 | 0.44 | 0.1507% | 0.26
290 | 289.5 | 290.16 | 290.7 | 290.12 | 0.58 | 0.1986% | 0.12

## P3 Spannung
Multimeter | [8 empty] | Absoluter Fehler verstärkung
Druck [mmHg] | Messung 1 [mV] | Messung 2 [mV] | Messung 3 [mV] | Mittelwerte [mV] | Absoluter Fehler [mV] | Reduzierter Fehler | VCC [V] | Empfindlichkeit [(mV/V)/mmHg] | 1
0 | 2.74 | 3.08 | 2.91 | 2.91 | 0.17 | 0.2923% | 4.287 | 13.4997
80 | 18.73 | 18.9 | 19.18 | 18.9367 | 0.24333 | 0.4184% | VCC ADC [V]
160 | 35.21 | 35.25 | 35.17 | 35.21 | 0.04 | 0.06878% | 5.203
240 | 51.23 | 51.2 | 51.03 | 51.1533 | 0.076667 | 0.1318%
290 | 60.85 | 60.9 | 60.6 | 60.7833 | 0.11667 | 0.2006%
Arduino
Druck [mmHg] | Messung 1 [mV] | Messung 2 [mV] | Messung 3 [mV] | Mittelwerte [mV] | Absoluter Fehler [mV] | Reduzierter Fehler | VCC [V] | Empfindlichkeit [(mV/V)/mmHg]
0 | 3.71 | 3.27 | 3.51 | 3.4967 | 0.21333 | 0.3134% | 4.287 | 15.8075
80 | 22.5 | 22.44 | 22.39 | 22.4433 | 0.056667 | 0.08326%
160 | 41.27 | 41.35 | 41.29 | 41.3033 | 0.046667 | 0.06857%
240 | 59.81 | 59.89 | 59.8 | 59.8333 | 0.056667 | 0.08326%
290 | 71.2 | 71.26 | 71.33 | 71.2633 | 0.066667 | 0.09795%
Spannungsmessung Arduino
Spannung (Mul.)[mV] | Spannung 1 [mV] | Spannung 2 [mV] | Spannung 3 [mV] | Mittelwerte [mV] | Absoluter Fehler [mV] | Reduzierter Fehler | Abweichung | Mittlere Abweichung
2.91 | 2.63 | 2.74 | 2.96 | 2.7767 | 0.18333 | 0.3142% | -0.13333 | 0.080667
18.9367 | 18.93 | 19.12 | 18.96 | 19.0033 | 0.11667 | 0.1999% | 0.066667
35.21 | 35.32 | 35.31 | 35.34 | 35.3233 | 0.016667 | 0.02856% | 0.11333
51.1533 | 51.13 | 51.13 | 51.08 | 51.1133 | 0.016667 | 0.02856% | -0.04
60.7833 | 60.71 | 60.51 | 60.98 | 60.7333 | 0.24667 | 0.4227% | -0.05
Angepasster Druck Arduino
Druck [mmHg] | Messung 1 [mV] | Messung 2 [mV] | Messung 3 [mV] | Mittelwerte [mV] | Absoluter Fehler [mV] | Reduzierter Fehler | VCC [V] | Empfindlichkeit [(mV/V)/mmHg]
0 | 2.63 | 2.74 | 2.96 | 2.7767 | 0.18333 | 0.3142% | 4.287 | 13.5192
80 | 18.93 | 19.12 | 18.96 | 19.0033 | 0.11667 | 0.1999%
160 | 35.32 | 35.31 | 35.34 | 35.3233 | 0.016667 | 0.02856%
240 | 51.13 | 51.13 | 51.08 | 51.1133 | 0.016667 | 0.02856%
290 | 60.71 | 60.51 | 60.98 | 60.7333 | 0.24667 | 0.4227%
Druckmessung Arduino
Druck [mmHg] | Druck 1 [mmHg] | Druck 2 [mmHg] | Druck 3 [mmHg] | Mittelwerte [mmHg] | Absoluter Fehler [mmHg] | Reduzierter Fehler | Abweichung | Mittlere Abweichung
0 | -1.54 | -1.07 | -0.82 | -1.1433 | 0.32333 | 0.111% | -1.1433 | 0.688
80 | 80.65 | 79.55 | 80.28 | 80.16 | 0.49 | 0.1683% | 0.16
160 | 161.54 | 161.1 | 161.3 | 161.3133 | 0.22667 | 0.07783% | 1.3133
240 | 240.29 | 239.2 | 240.38 | 239.9567 | 0.42333 | 0.1454% | -0.043333
290 | 289.69 | 288.51 | 289.46 | 289.22 | 0.47 | 0.1614% | -0.78

## Analog
Aufsteigend
Gewicht [kg] | Messung 1 [VDC] | Messung 2 [VDC] | Messung 3 [VDC] | Aufsteigende Mittelwerte [VDC] | Aufsteigender Absoluter Fehler [mV] | Aufsteigender Reduzierter Fehler
0 | 0.1316 | 0.1424 | 0.1507 | 0.14157 | 9.1333 | 0.2366%
0.25 | 0.4043 | 0.4042 | 0.4041 | 0.4042 | 0.1 | 0.00259%
0.5 | 0.8069 | 0.8082 | 0.8066 | 0.80723 | 0.96667 | 0.02504%
0.75 | 1.2089 | 1.2081 | 1.2088 | 1.2086 | 0.3 | 0.007771%
1 | 1.6102 | 1.6107 | 1.6105 | 1.6105 | 0.23333 | 0.006044%
1.25 | 2.0106 | 2.0112 | 2.0113 | 2.011 | 0.26667 | 0.006907%
1.5 | 2.4109 | 2.4118 | 2.4108 | 2.4112 | 0.63333 | 0.01641%
1.75 | 2.8096 | 2.8099 | 2.8097 | 2.8097 | 0.16667 | 0.004317%
2 | 3.2056 | 3.2054 | 3.2062 | 3.2057 | 0.46667 | 0.01209%
2.25 | 3.5985 | 3.6033 | 3.5999 | 3.6006 | 2.7333 | 0.0708%
2.5 | 3.992 | 3.9913 | 3.9922 | 3.9918 | 0.36667 | 0.009498%
Absteigend
Gewicht [kg] | Messung 1 [VDC] | Messung 2 [VDC] | Messung 3 [VDC] | Absteigende Mittelwerte [VDC] | Absteigender Absoluter Fehler [mV] | Absteigender Reduzierter Fehler
0 | 0.1415 | 0.1368 | 0.1356 | 0.13797 | 3.5333 | 0.09162%
0.25 | 0.4036 | 0.4035 | 0.4037 | 0.4036 | 0.1 | 0.002593%
0.5 | 0.8056 | 0.8057 | 0.8058 | 0.8057 | 0.1 | 0.002593%
0.75 | 1.2072 | 1.2073 | 1.2074 | 1.2073 | 0.1 | 0.002593%
1 | 1.6084 | 1.6083 | 1.6085 | 1.6084 | 0.1 | 0.002593%
1.25 | 2.009 | 2.0088 | 2.0089 | 2.0089 | 0.1 | 0.002593%
1.5 | 2.4085 | 2.4087 | 2.4089 | 2.4087 | 0.2 | 0.005186%
1.75 | 2.8076 | 2.8079 | 2.8077 | 2.8077 | 0.16667 | 0.004322%
2 | 3.2035 | 3.2039 | 3.2029 | 3.2034 | 0.46667 | 0.0121%
2.25 | 3.5994 | 3.6 | 3.5993 | 3.5996 | 0.43333 | 0.01124%
2.5 | 3.992 | 3.9913 | 3.9922 | 3.9918 | 0.36667 | 0.009508%